FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3

| LP | Nazwa Artykułu | ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjno – objętościowa wraz z wyposażeniem, tj. zestawami do infuzji leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego oraz jednorazowych materiałów eksploatacyjnych Producent: ……………………………………………………. Nazwa/typ, Nr katalogowy: ……………………………………………………. | 24 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  | xx | xx |  | xx |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Pompa infuzyjno – objętościowa do podaży żywienia pozajelitowego oraz chemioterapii wraz z wyposażeniem, tj. zestawami do infuzji leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego

Dla: OPK:; Sztuk:. Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych; 201; 5. Klinika Diagnostyki Onkologicznej Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej; 131; 9. Klinika Gastroenterologii Onkologicznej; 123; 2. Klinika Nowotworów Głowy i Szyi; 924; 5. Klinika Nowotworów Układu Moczowego; 908 / 909; 3.

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2021): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANY | OFEROWANY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POMPA INFUZYJNO – OBJĘTOŚCIOWA | TAK |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. | TAK |  |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów. | TAK |  |  |
|  | Funkcja odłączania detektora kropli. | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran pompy minimum 3 cale. | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h (+/- 5%). | TAK, podać |  |  |
|  | Dokładność infuzji +/- 5%. | TAK, podać |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w minimum: ml, L, mg, g, mmol, mol, J, kJ, cal, kcal, mlU, IU, kIU z uwzględnieniem masy ciała pacjenta lub nie i powierzchni pacjenta lub nie w odniesieniu do czasu na minutę, godzinę, dobę. | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb infuzji minimum: ciągły, bolusowy, profilowy, TPN. | TAK, podać |  |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający minimum wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, szybkość infuzji, podana dawka, poziom limitów dla szybkości infuzji, stan naładowania akumulatora. | TAK, podać |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa i dawki indukcyjnej: objętość/dawka czas lub szybkość podaży. | TAK |  |  |
|  | Bolus manualny. | TAK |  |  |
|  | Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających minimum: nazwy leku, szybkości dozowania, parametry bolusa, oraz dawki indukcyjnej. | TAK, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji minimum 10 poziomów. | TAK, podać |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg (+/- 5%). | TAK, podać |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
|  | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe. | TAK |  |  |
|  | Wysokość pompy 10 cm (+/- 2 cm). | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
|  | Funkcja zapamiętania minimum 1500 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK, podać |  |  |
|  | Stopień ochrony obudowy IP22 lub równoważny. | TAK, podać |  |  |
|  | Odporność na defibrylację. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora minimum 10 h przy infuzji 25 ml/h. | TAK, podać |  |  |
| II | KAŻDA POMPA ZAWIERA ZESTAW |  |  |  |
| 1. | Onkologiczny zestaw do infuzji leków do pomp infuzyjnych – 30 szt. (z filtrem 0,2 µm oraz portem bezigłowym; objętość napełniania 24 ml) | TAK |  |  |
| 2. | Onkologiczny zestaw do infuzji leków do pomp infuzyjnych – 30 szt. (z dwoma portami bezigłowymi; objętość napełniania 24 ml) | TAK |  |  |
| 3. | Onkologiczny zestaw do infuzji leków do pomp infuzyjnych – 30 szt. (podstawowy zestaw światłochronny z portem igłowym; objętość napełniania 22 ml) | TAK |  |  |
| 4. | Onkologiczny zestaw do infuzji leków wrażliwych na światło do pomp infuzyjnych – 30 szt. (zestaw onkologiczny z trzema portami bezigłowymi; objętość napełniania 24 ml) | TAK |  |  |
| 5. | Onkologiczny zestaw do infuzji leków wrażliwych na światło do pomp infuzyjnych – 30 szt. (zestaw onkologiczny z trzema portami bezigłowymi; objętość napełniania 24 ml) | TAK |  |  |
| 6. | Specjalistyczny zestaw do infuzji leków cytostatycznych do pomp infuzyjnych – 30 szt. (zestaw onkologiczny z pięcioma portami bezigłowymi; objętość napełniania 24 ml) | TAK |  |  |
| 7. | Zestaw do żywienia pozajelitowego – 30 szt. (z filtrem 1,2 µm oraz portem bezigłowym; objętość napełniania 24 ml) | TAK |  |  |
| 8. | Zestaw do żywienia pozajelitowego – 30 szt. (z filtrem 1,2 µm oraz portem bezigłowym; objętość napełniania 24 ml) | TAK |  |  |
| 9. | Zestaw startowy jednorazowych elementów eksploatacyjnych do pompy w tym: - kompatybilny z pompą dren jednorazowy 150 sztuk. | TAK, podać |  |  |
| III | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać |  |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. | TAK |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |  |
| IV | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |  |
| 1. | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |  |
| 2. | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do SGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |  |
| V | DOKUMENTACJA |  |  |  |
| 1. | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Zgodny z wzorem umowy: - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia), - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu, - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |  |
| 2. | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |
| 3. | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (SEKCJA GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przekazania wskazanej w umowie osobie lub dostarczona do Działu Gospodarki Aparaturowej: - Zgodny z wzorem umowy: Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał potwierdzony przez użytkownika przy instalacji sprzętu), - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu, - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) |  |  |  |
| VI | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| 1. | Oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |  |
| 2. | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających oferowane parametry. | TAK |  |  |
| VII | INNE |  |  |  |
| 1. | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |  |
| 2. | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. podłączania WOD/KAN, elektryczne, specjalistyczne podłączenia, sieć komputerowa LAN) | TAK |  |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | ………… ………….. |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo na zgłoszenie błędów realizacji umowy w terminie 7 dni od montażu i zakończenia instalacji. Koordynacją dostawy w tym zakresie zajmuje się Dział Gospodarki Aparaturowej we współpracy z pozostałymi Sekcjami PIB-NIO, w tym: - Dział Gospodarki Aparaturowej - Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej | TAK |  |  |
| VIII | WARUNKI DOSTAWY |  |  |  |
| 2. | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 56 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

……………………

UWAGA:

1.	Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2.	Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).